調查報告

# 案　　由：據報載，行政院衛生署在全台委託九家醫院實驗室代為檢驗結核菌，惟該署疾病管制局於本（98）年3月11日發現，署立彰化醫院實驗室遭汙染，導致結核檢驗結果錯誤，52人被波及云云，認有深入瞭解之必要乙案。

# 調查意見：

#### 行政院衛生署彰化醫院（下稱署立彰化醫院）結核菌實驗室為行政院衛生署疾病管制局（下稱疾管局）於98年新增之合約實驗室，所操作之結核菌檢驗項目與其他實驗室相同，包括痰塗片抗酸菌染色檢查（下稱痰塗片檢查）及結核菌培養檢查，另對培養陽性者加作鑑定及藥物感受性試驗。該實驗室結核菌痰塗片檢驗結果之陽性率自民國（下同）98年3月4日起即偏高，卻至同年月8日始由醫檢師發現，且雖重作陰性品管對照，仍無法查明原因，故未採取矯正措施，迄同年月11日始證實檢驗結果確有錯誤，同年月12日推論係發生於痰塗片檢查作業之溶痰劑受非結核分枝桿菌（Non-Tuberculous Mycobacterium , NTM）污染所致，經更換溶痰劑後，污染問題即獲得排除。

#### 前揭溶痰劑係作為痰液檢體去污染及液化之用，由氫氧化鈉（即NaOH，以下稱之）、Sodium citrate dihydrous及N-acetyl-L-cystein（即NALC，以下稱之）3種化合物配製。署立彰化醫院結核菌實驗室先將NaOH與Sodium citrate dihydrous溶解備用於10公升之桶子內，進行檢驗前，再將粉末狀之NALC加入混合溶液，即完成溶痰劑之泡製。因檢驗結果陽性率偏高期間所使用之溶痰劑業經銷毁，故未有直接證據證明確定之污染原因，但推論可能係泡製溶痰劑之容量大，因未一次使用完畢，繼續存放時間過久所致；另可能係泡製Sodium citrate dihydrous試劑使用之桶子及分裝容器，於自來水清洗時受到污染，雖使用前再以蒸餾水沖洗過，但所含之非肺結核分枝桿菌可能未沖洗乾淨，雖經滅菌，仍殘留在塗片中，以致造成偽陽性。

#### 前開試劑受污染事件，受波及人數約52人，其中有舊病歷者44人，33人係為追蹤服藥結果，無發生原受強制住院隔離治療、追蹤服藥之病患，本可出院卻因此而繼續住院隔離之情事；另有8人為新送驗個案，其中2名個案為衛生所之公共衛生護士，3名個案為住院中之病患，此5名個案自願於負壓隔離病房住院觀察，但因未有結核病之臨床症狀，醫師均未投藥，個案自未服用結核病治療藥物。又本起檢驗試劑受污染事件，造成檢驗結果錯誤而受波及之個案，未有申請國家賠償者。

# 本案經實地訪查、調取相關卷證審閱，並詢問疾管局及署立彰化醫院人員後，調查竣事，茲將調查意見臚陳如下：

## 署立彰化醫院結核菌實驗室未確實遵循試劑泡製及使用期限之規定，且未每日對檢驗結果進行覆核，又發現異常卻未能及時查明原因並予通報，致影響縣市政府衛生局後續防疫措施，核有違失：

### 署立彰化醫院於98年1月起成為疾管局選定之結核菌代檢合約實驗室，委託期限至100年12月。該實驗室於98年1月之平均陽性率為2.68%，2月為8.82%，1月及2月間每日之陽性率介於0至20%，然3月4日達61%，同月5日至7日之陽性率分別為52%、57%及40%，明顯偏高。按該院結核菌檢驗作業程序及實驗室發出報告之流程，結核菌痰塗片檢查應每日統計陽性率，並由品質負責人查核結果無異常後，於收件後24小時內發出報告，故有異常時，當日或隔日即應發現，並應即採取矯正措施確認是否為污染所致，然該實驗室卻遲至同年月8日始由醫檢師發現此問題，品管負責人於此期間未每日對檢驗結果確實覆核，及時警覺異常問題，對於品質管理作業之規定未能落實，確有違失。

### 查醫檢師係於98年3月8日發現陽性率有偏高情事，雖重作陰性品管對照，並請第二名醫檢師共同複閱及判讀痰塗片，亦未能發現異常原因，顯見醫檢師對於品管作業之經驗不足，因而無法即時發現感染源，並採取適當之矯正措施。又發現檢驗結果之陽性率偏高，醫檢師未立即通報主管人員，協助查明原因，仍繼續進行痰塗片檢查，使偽陽性之檢驗結果繼續存在，遲至同月10日，實驗室負責人李前主任寬志始於電腦報表中發現高陽性率之問題，並經試驗證實該實驗室確曾遭受污染，然檢驗結果已發給送驗單位，因而嚴重影響縣市政府衛生局後續防疫措施之進行。

### 該實驗室於98年3月13日始認定係前處理程序使用之溶痰劑受污染所致，然實驗室人員若於溶痰劑及緩衝液之泡製及去消化階段進行空白品管，以水取代檢體，即能確定試劑及人員在整批操作過程中有無受到污染，如能確保日常水質監測及確認檢體染色前之處理結果，自能立即發現問題所在，惟囿於知識及經驗之限制，該實驗室於配製檢驗試驗之程序，從未進行空白品管，以致無法即時且確實有效管控檢驗品質及採取矯正措施，亦有疏失。

### 按有關痰液檢體前處理所需之溶痰劑之泡製方法、保存條件及使用期限等，疾管局已列於95年5月16日訂頒之「『分枝桿菌屬培養』之傳染病標準檢驗方法」中，在署立彰化醫院實驗室發生檢驗試劑污染事件前，雖未於疾管局同日訂頒之「分枝桿菌屬鏡檢法」中予以訂定，但得參照前述之「分枝桿菌屬培養」之傳染病標準檢驗方法之5.1.1規定，即溶痰劑需於24小時內使用完畢，每批操作所使用之試劑不得重覆使用。查本起遭污染之NaOH－Sodium citrate係於98年2月24日泡製，因月底檢體數量較少，故至同年3月4日始滅菌啟用，當日抹片陽性率即有偏高傾向，且試劑之原料以不易清洗之10公升塑膠桶盛裝，又未經滅菌即存放於室溫下保存，對於不同批次之檢體，重複使用之前配製之溶痰劑，明顯未遵循疾管局所訂之試劑泡製及使用期限等品管規範。

### 綜上所述，署立彰化醫院結核菌實驗室未確實遵循試劑泡製及使用期限之規定，造成檢驗試劑受到污染；未能每日對檢驗結果確實覆核，及時警覺此異常問題；發現檢驗結果之陽性率偏高，卻未能及時查明污染原因，亦未通報主管人員協助處理，使錯誤之檢驗結果，接連發給送驗單位，嚴重影響縣市政府衛生局後續防疫措施進行，核有違失。

## 疾管局與結核菌合約實驗室簽約後，未實地監督輔導，且所訂痰塗片檢查之作業程序有所疏漏，辦理之教育訓練又未能符合實驗室醫檢師之基本微生物檢驗技術操作需要，確有違失：

### 結核菌代檢合約實驗室，乃疾管局依政府採購法第22條第1項第9款之規定，以公開徵求委託計畫方式，並召開評選會議，就人員資格、檢驗技術、品管、生物安全及設備設施等項目進行評選評定之優勝廠商。惟查該局與結核菌合約實驗室簽約前，均未派員至實驗室現場進行實地查核，僅於評選時邀聘7名專家就簡報內容及書面資料進行審核。又該局與署立彰化醫院簽約後，迄該院於98年3月初發生結核菌檢驗試劑受污染事件前，疾管局未曾派員親至該院輔導實驗室之動線規劃、設備、容器，復未實地協助該院建立標準之檢驗方法。本案調查委員詢問時，署立彰化醫院相關人員稱：有關結核菌實驗室自泡試劑之配方，均由醫檢師閱讀專業相關書籍，得知泡製比例、濃度、方法，另為省去經常泡製試劑之繁複步驟，爰研議使用10公升之塑膠桶為泡製容器；相關之動線規劃、硬體設備，亦係李前主任寛志請教專家後購置，至盛裝容器或小型設備，因需符合操作上之需要，爰與醫檢師共同討論決定之云云。然結核菌具有感染性，檢驗作業之危害風險較一般血液或生化等常規檢查為高，稍有不慎，即可能發生污染事件，故對於新成立之實驗室，經由實地訪查，可切實督導動線規劃、設備及容器之配置有無不當，保障其檢驗技術、品管要求、試劑之配製方法及存放方式符合生物安全需求。惟疾管局僅進行書面審查即選定合約實驗室，簽約後復未實地查核，善盡監督輔導之責，以預先防制合約實驗室囿於經驗不足可能造成檢驗試驗受污染之事件，確有違失。

### 署立彰化醫院醫檢師於98年3月8日即發現痰塗片檢查陽性率偏高，雖即進行陰、陽性試劑品管，然是項作業，僅於染色階段為之，品管結果雖能認定染色階段未發生污染情事，但對於痰液檢體之前處理階段，因未曾進行空白品管，即無從查明是否於前處理階段即受污染。然本案調查委員前詢問該院醫檢師何以未進行空白品管，以即時發現異常原因，據其表示本身尚無相關之知識及經驗。再查本起檢驗試劑受污染事件發生前，疾管局之塗片染色檢驗標準作業之品質管制內容，亦未將空白試劑（Reagent blank）當控制組之品管方法列入， 且9家合約實驗室中亦僅台北市立萬芳醫院及彰化基督教醫院於去消化步驟即操作空白品管，可見署立彰化醫院限於知識及經驗之不足，未能即時查明問題所在，實與疾管局未將是項品管方法明訂於標準檢驗方法有關，該局所訂結核菌痰塗片檢查有關染色前處理之檢驗程序有所疏漏，實有疏失。

### 疾管局相關人員於本案調查委員詢問時表示：該局曾分別於94、95及96年，連續3年舉辦共計6次（每年2場次）「痰抹片檢測分枝桿菌技術研習會」，內容涵蓋生物安全、品管及標準操作流程課程及實作訓練，並要求合約實驗室檢驗人員必須全程參加。訓練課程中，同時也展示疾管局所使用之各項標準儀器、設備及盛裝容器供各實驗室參考，亦曾於教育訓練中提醒偽陽性與陰性產生之原因與排除方式，並提供國際參考資料，且參訓人員必須進行實作並通過塗片判讀測驗云云。另疾管局周副研究員如文亦表示：教育訓練課程乃教授高階之課程，有關各步驟之檢驗程序，則請該院指派醫檢師至台中榮民總醫院及署立台中醫院接受訓練等語。惟本案調查委員詢問吳醫檢師慧筠接受疾管局教育訓練之內容，據表示雖曾接受過該局之染色操作程序、判讀及分子生物等課程，惟該局講授有關分枝桿菌標準檢驗方法之講義及資料，需至該局網頁下載，未於授課時提供，亦未於課程中就檢驗方法之步驟，依序詳細說明；且該實驗室泡製溶痰劑之方法，亦未曾獲得疾管局之指導，乃醫檢師蒐集資料並閱讀相關書籍後自行泡製，實驗室以10公升之桶子盛裝溶痰劑之配置原料，係為省去經常泡製試劑之繁複步驟云云。查疾管局辦理之教育訓練，有關實作課程係由參訓學員使用該局事先備妥之材料進行染色，相關試劑之配製，並未予參訓學員實際操作，足見其未能針對實驗室醫檢師之基本微生物檢驗技術操作需要，進行系統性之實務訓練。

### 綜上，疾管局僅進行書面審查即選定合約實驗室，簽約後復未實地查核，善盡監督輔導之責，以預先防制合約實驗室囿於經驗不足可能造成檢驗試驗受污染之事件；且所訂結核菌痰塗片檢查有關染色前處理之檢驗程序有所疏漏，未將空白品管方法明訂於標準檢驗作業，致署立彰化醫院未能即時查明問題所在，採取矯正措施；又辦理之教育訓練未能符合實驗室醫檢師之基本微生物檢驗技術操作需要，進行系統性之實務訓練，均有違失。

## 行政院衛生署宜掌握結核菌合約實驗室人員異動情形，並檢討以委外廠商聘僱員工之經營模式對於結核菌檢驗品質之可能影響。

## 結核菌之檢驗工作有感染之風險，故醫檢師倘有豐富之檢驗經驗，既可減少不當之操作，避免污染之發生，更能將實際操作所得之經驗傳承予新進人員。惟查署立彰化醫院現有之4名醫檢師，吳醫檢師慧筠於92年至檢驗科服務，至96年該院規劃結核菌實驗室後才開始學習並操作結核菌之檢驗實務，林佳微及洪儀君醫檢師亦係於96年始至該院服務，之前未有從事結核菌檢驗之資歷，新聘之張馥艾助理，係於97年9月取得醫檢師證書，98年2月始到職，渠等雖有服務之熱忱，但有關實驗室之容器、操作方法及品質管制機制，乃以自行蒐集資料並閱讀相關書籍後建立，實務之操作經驗尚為資淺。又渠等係由外包廠商所聘任，非該院編制內之員工，待遇及工作保障與院內正式編制之員工相較實有不足，恐發生高流動率之問題，使相關之結核菌檢驗經驗難以累積，甚至造成檢驗結果錯誤之問題，故衛生署宜掌握結核菌合約實驗室人員異動情形，並檢討以委外廠商聘僱員工之經營模式對於結核菌檢驗品質之可能影響，使結核菌合約實驗室均能提供方便、質優之檢驗服務。

# 處理辦法：

## 擬抄調查意見一，提案糾正行政院衛生署彰化醫院。

## 擬抄調查意見二，提案糾正行政院衛生署疾病管制局。

## 擬抄調查意見，函請行政院衛生署參處。

## 檢附派查函及相關附件，送請財政及經濟委員會處理。